仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130318JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：细胞培养摇床

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年3月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年3月21日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年3月18日

第一包：细胞培养摇床	联系人：许老师  联系电话：86863100

- 单轴磁力直接驱动，驱动系统无任何皮带部分，运行时不产热、无噪音；可以连续长时间运转3个月以上

- 多级振幅可任意调节（12.5mm、25mm、50mm），可选择圆周运转、必要时也可选择直线运转

- 内腔可方便清洁和化学消毒

- 内腔配备照明灯；同时可以加配UV紫外消毒灯

- 带电感应自动启动功能。如：遇到停电时，当电源恢复时，摇床能自动按原设计重新启动，免去了人工操作

- 温度控制为PID控制模式，PT100温度传感器，温度控制范围：最高+60度，最低环境温度以下10度，最低+15度，控制精度为±0.1度

- 温控均一性±0.2度

- 计时器范围：1s-999h

- 配风扇，空气循环风速为160m3/h

- 制冷系统为：封闭式CFC FREE压缩机

- 密闭式不锈钢电加热器，功率为500瓦；照明灯功率为15W；总功率为950瓦

- 安全性能体现在，当门被打开时，摇盘会自动停止摇动；当门被关闭时，摇盘会按照原来设定自动启动

- 通用摇盘的尺寸为：500x420mm，可容纳25毫升的烧瓶夹90个、50毫升的烧瓶夹56个、100毫升的烧瓶夹45个、150毫升的烧瓶夹35个、250毫升的烧瓶夹24个、300毫升的烧瓶夹22个、500毫升的烧瓶夹16个、1000毫升的烧瓶夹10个、1500毫升的烧瓶夹6个、2000毫升的烧瓶夹5个、5000毫升烧瓶夹2个

- 摇床内容积≥200升

- 摇床的操作环境温度为：+10度到+35度