仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130123JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：荧光定量PCR仪

第二包：二氧化碳培养箱（可灭菌）

第三包：二氧化碳培养箱

第四包：倒置荧光显微镜

第五包：纳升级液相色谱仪

第六包：质谱仪配件

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年1月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年1月29日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年1月23日

第一包：荧光定量PCR仪  联系人：白老师  联系电话：86862897

1.加热方式：半导体加热方式。最大升温速度：≥5 ℃/s；最大降温速度: 4℃/s(升降温速率连续可调)；控温误差:£0.25 ℃；温度均一性:±0.1 ℃

2.扩增速度:35循环反应<120分钟；

3.检测通道：≥4个连续光谱检测通道

4.支持高分辨率熔解曲线分析-HRM

5.软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能，配套的运行和结果分析软件，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，实时动态监测，扩增和检测同时进行。

第二包：二氧化碳培养箱 联系人：朱老师 联系电话：13913005377

1、箱内气体可循环

2、箱体可高温消毒

3、CO2感应器：标配红外（IR）CO2感应器，高温消毒过程中无需取出

4、连续记录温度、警报、开门、CO2、O2及相对湿度，屏显自我诊断与帮助菜单

第三包：二氧化碳培养箱  联系人：朱老师 联系电话：13913005377

1、箱内气体可循环

3、CO2感应器：标配红外（IR）CO2感应器，高温消毒过程中无需取出

4、连续记录温度、警报、开门、CO2、O2及相对湿度，屏显自我诊断与帮助菜单

第四包：倒置荧光显微镜 联系人：阙老师  联系电话：86862886

- 光学系统：无限远校正系统，具有明场，暗场，相差和荧光功能

- 10倍宽视野

- 卤素灯至少100瓦

- 载物台：可用于载玻片、培养皿及细胞培养板等不同培养皿进行观察

- 配图像分析软件

第五包：纳升级液相色谱仪 联系人：郭老师  联系电话：13776617045

| 流速范围 (走梯度时) | 20 nL/min – 2,000 nL/min 推荐流速: 100 nL/min – 1,000 nL/min |
| --- | --- |
| 流速范围 （上样和柱平衡时) | 最大至 100 μL/min. |
| 压力范围 | 0 – 10000 psi |
| 保留时间重复性 (RSD) | 0.1% to 0.4%（在推荐流速范围内） < 1%（推荐流速之外） |
| 峰宽 | 3 – 5 秒 FWHM（使用 Proxeon色谱柱时） |
| 样品交叉污染 | < 0.05% （进样100fmol BSA 酶解产物并使用“标准清洗”方法清洗自动进样器时测得数据） |
| 自动进样器进样范围 | 100 nL – 18,000 nL（20 μL标准进样环） 100 nL – 58,000 nL （60 μL进样环） |
| 进样重复性 (RSD) | 0.2%（进样体积5 uL） 3.0%（进样体积100 nL） |
| 进样线性 | 0.9985（进样体积0.5 μL – 10 μL ） |
| 自动进样器类型 | 自动进样器 |
|  | 6 x 8 个样品瓶+ 6 个样品瓶 1 x 96 孔微滴板+ 6个样品瓶 1 x 384孔微滴板+ 6个样品瓶 2 x 48 PCR条 + 6个样品瓶 4 x 24 PCR条+ 6个样品瓶 |
| 自动进样器温度 | 低于环境温度20℃,通常设置：7℃ |

第五包：质谱仪配件 联系人：郭老师  联系电话：13776617045

- 纳喷源，带内视摄像头

- 预柱

- 液相色谱柱

- 六通阀转子

- 柱塞杆密封圈

- 管路

- 金属喷针

- 二通

- 三通