仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121220JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：倒置荧光显微镜

第二包：凝胶成像分析系统

第三包：PCR仪

第四包：超微量紫外分光光度计

第五包：大型台式冷冻离心机

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年12月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年12月27日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年12月20日

第一包：倒置荧光显微镜  联系人：徐老师   联系电话：15105167992

1、物镜：荧光相差物镜，4倍，10倍，40倍

2、荧光滤光块：红绿蓝带通

3、CCD：像素100万以上

4、软件：配套

第二包：凝胶成像分析系统  联系人：陈老师   联系电话：86868442

- CCD分辨率：1360 x 1024

- 像素大小：4.6 x 4.6μm

- 像素密度：12bit

- 动力学范围：3个数量级

- 电动缩放镜头：C-mount，f/1.2，8.5-51mm，镜头直径：62mm

- 照明方式：透射紫外光，透射白光，反射白光（非LED）

- 紫外激发光源：254nm ，302nm（标配），365nm紫外灯

- 紫外防护：自动保护功能

- 成像面积：21x 25 cm以上

- 软件：全球使用最多的一维电泳分析软件，仪器控制及图像分析一体化

- 提供对系统的自动控制和采集、优化、定量分析DNA／RNA／1D／2D图像

- 备有全中文语音教学软件供用户参考学习

- 实时快速地多通道采集、显示图像

- 优化图像，调节对比度，过滤图像，去除背景，添加各种文字注释

- 自动条带检测，分子量、迁移率等自动计算

- 类比分析，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算

- 全自动／手动彩色菌落计数，4－1225孔板定量分析

- 遗传树分析，差异显示分析，微卫星DNA分析，RFLP和DNA指纹分析

- 储存、加载或输出标准文件

第三包：PCR仪  联系人：陈老师   联系电话：86868442

- 样品孔数：96孔*0.2ml

- 温度范围： 4.0-99.9℃

- 温度显示：显示经过计算的实际样品温度。

- 升降温速度：平均升降温速度3.5℃/s

- 温度准确性：±0.25℃

- 升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒

- 软件系统：内置记忆，可储存100个完整的PCR方法；

- 用户自检：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度

第四包：超微量紫外分光光度计 联系人：陈老师 联系电话：86868442

1.最小样品体积：不大于1微升

2.波长范围：220 to 800nm

3.波长精度：1nm

4.光谱精度：≤1.8nm

5.灵敏度： 2ng/ul

6.测量准确度：±1%

7.测量重复性：<1% RSD

8.光源：氙闪灯

第五包：大型台式冷冻离心机 联系人：陈老师 联系电话：86868442

1、最高转速:15,200转/分，设定精度1转/分;
2、最大离心力: 25,830×g 转速和离心力可随时切换
3、最大离心容量:4×400ml
4、转头的自动锁定：5秒内实现转头的安全锁定&转头更换，可单手操作
5、密封吊篮的锁定只需轻轻一扳，无需传统密封盖的拧盖及和搭扣等费时、费力的操作
6、驱动系统：无碳刷电机直接驱动
7、微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态
8、转头的自动识别功能
9、带预冷及瞬时离心功能
10、温度控制范围:从-10 到+40度