南京医科大学生物医药分中心纳米颗粒跟踪分析仪采购项目更正公告

- 一、项目基本情况

- 项目名称：南京医科大学生物医药分中心纳米颗粒跟踪分析仪采购项目

- 项目编号：ZB066025E5ZC02107

- 二、更正信息

- 2.1更正事项：采购文件

- 2.2更正内容：

- （1）采购文件第一章“四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点：4.1”更正为：4.1递交投标文件截止及开标时间：2025年12月16日14点30分（北京时间）。

- （2）采购文件第四章“二、技术指标及要求”更正为：

- 1、粒径检测范围：10–1000 nm；

- 2、浓度检测范围：10^6– 10^9 个/ml；

- 3、光源和检测模块：增强型激光模块；

- 4、集成聚焦极化激光光源，488nm；

- 5、搭配500nm荧光滤光片，以满足荧光检测需求；

- 6、为满足不同的实验需求，仪器应具备样品控温功能，控温范围：低于室温5°C - 70°C，温控准确性：1°C以内；

- 7、光学系统：搭配超高灵敏度科研级sCMOS 高速相机，无需手动调节相机速度，即可准确检测大小不同的颗粒；

- ★8、物镜：20倍物镜，以便能够检测散射光较弱的样品；

- 9、上样量：不高于250μL	；

- ★10、系统自动准直，无需对激光光源和检测器的位置进行调节；

- 11、具有对单个颗粒跟踪分析的功能，并可通过仪器操作软件直接控制微量注射泵附件在固定流速下对样品进行自动检测，从而获得更佳的浓度统计分析结果；

- 12、单次检测分析大于10000个颗粒，以保证样品数据采集和统计的准确性；

- ▲13、每次开机使用时，无需使用标样进行校准；

- ★14、样品池采用盖板式，便于清洁的同时，也可以避免热对流导致的颗粒朝同一个方向偏移；

- 15、搭配注射泵，并由仪器操作软件直接控制泵的流速，以实现样品的自动检测，从而获得更佳的浓度统计分析结果；

- 软件功能：

- 16、具有预捕获功能，以便优化检测条件和快速获取样品分布信息；

- 17、分析数据时，应能在视频中显示分析了哪些颗粒，以及每个颗粒的运动轨迹；

- 18、具有机器学习功能，可实现自动分析处理，节省时间的同时，也能避免人为因素导致的偏差；

- 19、提供颗粒的布朗运动可视化视频；

- 20、软件分析界面可实时显示被跟踪颗粒的路径；可观测每个颗粒轨迹标记曲；

- 21、提供颗粒浓度信息、粒径-数量分布等，并可在不同粒径范围进行分段计算；

- 22、审计追踪及IQOQ。

- 三、其他补充事宜

- 无。

- 四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 4.1采购人信息

- 名 称：南京医科大学

- 地址：南京市江宁区龙眠大道101号

- 联系方式：马老师 025-86868572

- 4.2采购代理机构信息

- 名 称：江苏省设备成套股份有限公司

- 地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1001室

- 联系方式：古南明 025-83306855

- 4.3项目联系方式

- 项目联系人：古南明

- 电　话： 025-83306855

- 邮箱：gunm@jcec.cn