仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120606YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：实时荧光定量PCR仪

第二包：梯度PCR仪

第三包：纯水仪

第四包：脉动真空灭菌柜（双扉）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年6月6日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平、何龙

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年6月12日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年6月6日

第一包：实时荧光定量PCR仪 联系人：杨老师 联系电话：86862967

- 样品通量：96孔

- 光源：LED或卤钨灯

- 检测通道：≥5通道

- 样品体积 (l) ：1-100

- 加热/制冷方法：半导体

- 温度均一性 (+/- oC) ：0.4oC-0.5 oC

- 温度准确性 (+/- oC) ：0.2oC-0.25 oC

- 最大升降温速度：1.5 oC/s -5oC/s

- 试剂支持：开放平台

第二包：梯度PCR仪 联系人：杨老师 联系电话：86862967

- 显示屏：液晶显示屏

- 样品通量：96孔

- 样品载体：96孔板、排管、PCR单管

- 升降温速率：最高3℃/秒-5℃/秒

- 温度均一性：±0.25℃-±0.4℃

- 温度精确性：±0.1℃-±0.2℃

- 存储程序：500个程序以上

第三包：超纯水 联系人：蒋老师  联系电话：86862131

1.可以产生纯水和超纯水；

2.纯水持续产水速度 ≥5L/h

3.超纯水产水流速≥1.5ml/min

4.出水电阻率18.2MΩ.cm @ 25℃

5.TOC含量 <5ppb

6.微生物            <1cfu/ml

第四包：脉动真空灭菌柜（双扉）联系人：张老师 联系电话：86862019

| 脉动真空灭菌柜（双扉）1台 |  |
| --- | --- |
| 1、主要技术参数及工艺要求 |  |
| 规格 | 0.24立方 |
| 工作范围 | 织物、容器具、液体、铝盖灭菌，带不锈钢盘管型，主要用于铝盖灭菌 |
| 额定压力 | 约0.22Mpa |
| 额定温度 | 134℃ |
| 电源 | kw/AC380V/50Hz |
| 灭菌条件 | 灭菌温度范围100～134℃ （标准灭菌温度：121℃） |
|  | 温度精确度A级；量程0～150℃温度测量精度±1°C |
|  | F0值≥8.0 |
|  | 灭菌时间 0～9999秒可设定 |
|  | 干燥时间 0～999秒可设定 |
| 能源消耗 | 蒸汽消耗约Kg0.4~0.8Mpa （需自带蒸汽） |
|  | 压缩空气约0.6~0.8 Mpa（需自带压缩空气） |
|  | 自来水消耗约0.15～0.3 Mpa 约kg/cycle |
| 设备噪音 | 单机噪音应＜70dB |
| 灭菌室尺寸 |  |
| 设备重量 | KG |
| 设备尺寸 |  |
| 2、制造材料及要求 |  |
| 灭菌器主体 | 水平矩形腔体；所有表面直接面对或接触被灭菌物品的部位选用进口耐酸304不锈钢材料 |
| 密封门 | 柜门采用气密封结构，开启灵活，操作方便。门锁操作轻巧，性能可靠。并且具有安全联锁装置：门未关紧，灭菌柜不得进汽，内室有蒸汽（压力），不得开门。并且有相应指示装置。符合国家劳动部的安全要求。密封条材质采用硅橡胶，密封均匀可靠，密封性能极佳。 |
| 加强筋 | 采用304不锈钢材质 |
| 外表罩子 | 采用304不锈钢材质 |
| 表面处理 | 表面机械抛光后进行电抛光, 最终粗糙度Ra 最大0.5mm。 拐角圆弧半径 R= 52 mm。 |
| 工艺管路 | 与物品直接接触的部分采用304不锈钢管路结构。 |
| 安全阀 | 304不锈钢，符合《国家压力容器的安全标准》及GMP要求 |
| 保温材料 | 采用硅酸铝保温材料。 |
|  | 外壁温度不高于室温40℃ |
| 3、结构与性能配置 |  |
| 灭菌性能 | 可设定：器械、 织物、液体、BD实验、自选灭菌程序，真空脉动与干燥程序等；自动控制与手动控制操作。 |
|  | 按所需产品工艺程序设置F0值与温度时间双重保证灭菌效果。 |
|  | 灭菌柜空载、满载热分布和热穿透试验时温度分布偏差±1℃； |
|  | 按所需物品进行程序设置：真空脉动次数、进蒸汽升温、压力、灭菌、真空干燥等，并有记录仪实时在线纪录曲线。 |
|  | 有以太数据采集的通讯接口，可随时调出数据进行备档。 |
|  | 采用进口品牌温度、数显压力传感器；控制蒸汽、真空；温度测量精度±1°C；压力测量精度±0.05Mpa |
|  | 具有标准的GMP验证接口 |
| 互锁装置 | 快开门安全阀联锁装置符合《压力容器安全技术监察》的规定。 |
|  | 密封门驱动方式，采用电动气压封门。 |
|  | 自锁保护装置及安全联锁，符合国家劳动部关于压力容器的安全联锁标准。 |
|  | 设备工作过程中出现断电时，能保持在密封的位置，保证门的可靠密封。当程序运行时，控制系统自锁开门按钮，无法进行开、关门操作。程序完全结束后，进入“自动”状态下，才可开启密封门。 |
|  | 门未密封、内室不允许进汽；内室有压力、不允许开门；程序运行中锁门。 |
|  | 当门没有关闭密封时，不会对灭菌柜内进行升压、升温。当灭菌柜的柜内压力大于27Kpa时，密封门不能开启。 |
|  | 灭菌柜背面配有液晶显示器，可显示：温度、压力、时间；以及开门装置 |
| 管路配置 | 设备整体密封良好，管件且易于拆卸维修；采用管路自动焊接。 |
|  | 所有与纯蒸汽接触管线、与内室连接的管线、排水或排气所有管件均为采用304不锈钢材质；阀门均为进口品牌不锈钢气动阀或斜座阀 |
|  | 余汽均以冷凝水方式排出，配有汽水冷凝分离装置及接口，不污染环境。 |
|  | 采用进口品牌真空泵, 噪音低、真空度高，工作腔内无需润滑，因而绝对无油，无污染，一体式排污 |
|  | 呼吸器为不锈钢材质， 过滤精度0.22μm |
|  | 耐高温保温厚度为60mm以上，在121ºC的环境温度下，其表面温度不高于室温40ºC，外敷304不锈钢保温罩板。 |
| 4、工艺标准 |  |
| 工艺标准 | 符合国家制药机械行业标准与特种设备标准。 |
|  | 符合国家劳动部关于压力容器的安全标准。《钢制压力容器》 |
|  | 安全阀联锁装置符合《压力容器安全技术监察》的规定。 |
|  | 所有制造材料与设备配件完全符合其行业标准和GMP有关规定。 |
|  | 符合小容量注射剂管理标准与GMP认证标准 |
|  | 符合GMP清洁标准 |
| 清洁要求 | 内部腔体采用圆角设计，拐角圆弧半径 R=52 mm |
|  | 腔体内部构件无任何凹袋和锐边 |
|  | 配备纯化水喷淋清洗系统，设计合理、无死角、盲角。 |
|  | 腔体底部有低点排污口，淋洗内腔室后，不能出现有积水、门外流现象。 |
| 故障与报警 | 操作系统内具备自动安全保护程序。 |
|  | 故障能够在操作系统中显示位置、名称、日期及时间。 |
|  | 压力报警 温度报警 操作错误报警 具有错误自检和报警 自动与手动恢复功能等功能。 |
|  | 提供一份故障和警报设置点的清单。 重要故障能够自动报警；警报形式：声光报警器、停机等。 |
|  | 能控制所有公用工程供应，在电源故障时锁定公用工程以免事故发生。 |
|  | 配有与压力容器设备相应的管路阀门系统及安全阀，符合中国《容规》。 |