仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120518YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购数码互动项目（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：互动显微镜、控制软件项目

第二包：显微数码互动实验室改造项目

第三包：数码互动用电脑项目

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付90%，半年后付10%。

3、报价方式：人民币。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年5月18上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年5月29日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年5月18日

第一包、互动显微镜、控制软件项目

联系人：朱老师    电话：86862882

一、配置及报价单

| 序 号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教师用数码生物显微镜 | 套 | 2 |  |  |
|  | 学生用数码生物显微镜 | 套 | 60 |  |  |
|  | 数码互动教室控制软件 | 套 | 2 |  |  |
|  | 教师端图像分析软件 | 套 | 2 |  |  |
|  | 学生端图像分析软件 | 套 | 2 |  |  |
|  | 考试系统软件 | 套 | 2 |  |  |
|  | 数字切片浏览软件 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 总合计 |  |

二、参数要求：

- 教师用数码生物显微镜：

- 科研级内置一体式数码生物显微镜，≧300万像素，分辨率≧2000*1500，USB2.0高速输出。

- 光学系统：无限远色差矫正光学系统。

- 观察筒：三目镜筒，30。倾斜的铰链式镜筒，瞳距调节范围55~75mm，内置摄像转换镜组。

- 目镜：WF 10X，2个。

- 物镜：无限远平场消色差物镜四个：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油）。

- 物镜转换器：内定位内倾五孔转换器。

- 调焦机构：粗微调同轴，并带有手轮松紧调节装置，调焦行程25mm，微调格值0.002mm。右操作手轮带高倍记忆功能，高倍观察调节清楚，锁紧手轮，转到低倍观察后转回来时，直接调到锁紧位置。

- 载物台：防腐、耐磨，游标最小计数0.1mm。

- 阿贝聚光镜：N.A.1.25，高度可自由调节。

- 照明： LED光源，灯泡使用寿命长。

- 其它：有防霉结构设计及加工过程中的防霉处理。

- 学生用数码生物显微镜

- 内置一体式数码生物显微镜, ≧200万像素，分辨率1600*1200，USB2.0高速输出。

- 光学系统：无限远色差矫正光学系统。

- 观察筒：三目镜筒，30。倾斜的铰链式镜筒，有内置摄像转换镜组。

- 目镜：WF 10X，2个。

- 物镜：无限远平场消色差物镜四个：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油）。

- 物镜转换器：内定位内倾四孔转换器。

- 调焦机构：粗微调同轴，并带有手轮松紧调节装置，调焦行程25mm，微调格值0.002mm。

- 载物台：防腐、耐磨，游标最小计数0.1mm。阿贝聚光镜：N.A.1.25，高度可自由调节。

- 照明： LED灯，灯泡使用寿命长。

- 其它：有防霉结构设计及加工过程中的防霉处理。

- 数码互动教室控制软件

- 老师端互动控制软件

  - 能实时采集教师端镜下图象，能进行各种图象参数（如白平衡、色彩调节、颜色校正等）的调节；具有实时测量动态图象中细胞或组织的生物学参数，包括直径、周长、面积等功能。

  - 能拍摄（手动/自动）、录象教师镜下图象或屏幕图象，并支持在图象上标注后拍摄。

  - 具有教学示范功能，能把教师屏幕图象传输给学生显示器，配合语音交流功能，实现教学讲解，并可以使用播放器功能把影音教学视频播放给所有学生学习。

  - 动态图象、语音互动交流实时传输，无明显延迟。

  - 具有图象对比功能，可同屏对比不同图片。

  - 具备电子点名功能，系统自动保存统计数据。

  - 支持任意格式的文件下发、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改、支持工具栏定制、支持中英文一键切换。

  - 具有三个通道，实时显示老师显微镜镜下图像，学生显微镜镜下图像，当锁定学生屏幕时，还有通过学生镜下图象通道了解情况、指导学生的实训。学生端电脑屏幕图像。

  - 教师能全面掌控教学过程可以控制学生端电脑的关闭、重启；控制学生端软件的关闭、重启；控制学生端彩信功能的使用和关闭。

- 学生端互动控制软件

  - 能实时显示学生端镜下图象，能进行各种图象参数（如白平衡、色彩调节、颜色 校正等）的调节；

  - 具有实时测量动态图象中细胞或组织的生物学参数，包括直径、周长、面积等功能。能拍摄（手动/自动）、录象教师镜下图象或屏幕图象，并支持在图象上标注后拍摄。

  - 图象、语音互动交流功能，学生可以点击提问按钮及时的和老师语音交流。

  - 具有中，英文版本，支持一键切换，方便留学生教学。

  - 具有图象对比功能，可同屏对比不同图片。支持作业提交、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改、支持中英文一键切换。

- 教师端图像分析软件

- 支持多种图像输入格式；能将拍摄到的标本片的各个部位的局部图像自动按顺序拼接得到整个切片的图像，最大拼接图像数≧20×20张，拼接快速、准确；

- 能将不同焦面的图像去模糊合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深，合成快速，图像效果好。

- 可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。

- 对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)。

- 具备调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器等图像处理功能；

- 可对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等校准测量。

- 能对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理。

- 能实现播放录像、远程共享。

- 学生端图像分析软件

- 可对实时视频图像进行捕捉、自动间隔捕捉、录像。

- 具有对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印及相册管理等功能。

- 具有图象对比、调整、反转、浮雕、锐化、平滑、马赛克、灰值化、图像合并、旋转、翻转、镜像及改变图像尺寸功能。

- 对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、不规则图形、多边形等校准测量；

- 自由生成实验报告打印。测量结果可输出为EXCEL格式或文本文件。

- 考试软件系统：

  - 支持单项选择、多项选择(4～6项)、填空题、判断题、问答题、阅读理解题等多种题型，并实现单项选择、多项选择、判断题可以自动评分。

  - 支持多种考试及练习类型：自适应，常规考试(分随机试卷、固定试卷)。

  - 支持题库分级（题库集、题库、知识点）、支持题目难度等级（1～5级）。

  - 支持考试及查分，并可查看本次考试的所有参考答案及本人在各知识点的正确率

  - 支持用户管理，可将各教师、学生、班级的帐户信息输入数据库，包括用户名、密码，每位学生根据相应用户名登入系统参加考试，查询分数。教师根据相应用户名登入系统进行组卷，评卷等工作。

  - 支持题库管理和试卷管理，可新建题库集、题库、并输入题目，每次手工出卷的题目也自动加入题库

- 数字切片浏览软件

具有数字切片浏览功能，用鼠标随意选择不同放大倍率，观察不同倍率下切片的真实图像。也可模拟显微镜的物镜倍数，2X，4X，10X，20X，40X，最大可至100X。

第二包、显微数码互动实验室改造项目

联系人：朱老师    电话：86862882

一、改造项目及报价单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络交换机 | 台 | 4 |  |  |
|  | 网络布线 | 间 | 2 |  |  |
|  | 电源布线 | 间 | 2 |  |  |
|  | 通用机械接口 | 只 | 88 |  |  |
|  | 教师用桌椅 | 套 | 2 |  |  |
|  | 学生用桌凳 | 套 | 86 |  |  |
|  | 防静电地板 | 平米 | 220 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

二、技术要求：

- 网络交换机

华为3com，24口交换机，系统完全建立在10M/100M/1000M局域网平台上。不需增加任何其他传输设备，能实现多媒体网络教室、语音教室、数字显微互动教室三网合一的互动教学功能。要求技术先进、成熟，结构简单，维护方便。

- 网络布线

每间教室约110平方米，每间教室有44个数码互动端口，所有线材、接口、开关均为品牌。

- 电源布线

每间教室约110平方米，每间教室有44个数码互动端口，所有线材、接口、开关均为品牌。

- 通用机械接口：

要求品牌通用机械接口

- 教师用桌椅

- 教师桌：

规格：长宽高：2000mm×600mm×750mm

结构：一体化电脑键盘，一个抽屉，一个机柜，一组交换机柜，前后开门，便于接线维修。机柜有百页窗式散热孔，带锁。

台面：贴面理化板，25毫米高密度板芯，2毫米PVC边。

柜体： E1级18毫米环保三聚氰胺双面板材，PVC封边，三级耐承重导轨，优质五金附件，结构合理，外形美观，每桌配16孔电源插座2个。

- 教师椅：高脚转椅，皮凳面，可升降。

- 学生用桌凳

  - 学生桌

规格：长宽高：1000mm×600mm×750mm

结构：一体化电脑键盘，一个抽屉，一个机柜，机柜有百页窗式散热孔，带锁。

台面：贴面理化板，25毫米高密度板芯，2毫米PVC边。

柜体： E1级18毫米环保三聚氰胺双面板材，PVC封边，三级耐承重导轨，优质五金附件，结构合理，外形美观，每桌配16孔电源插座1个。

  - 学生凳（可升降）

规格：凳面直径300mm；脚：直径25*1.2mm厚度，半外贸电镀；螺杆：直径50mm空心管，厚度1.2mm；中心螺杆，螺钢直径28mm厚度，最短320mm，行程150mm。颜色由买方确定。

- 防静电地板

整体高度约15cm；全钢防静电地板，上层钢板厚0.6mm，下层钢板厚0.5mm，地板厚度30mm，规格尺寸(mm)：600mm*600mm*30mm。永久性PVC防静电高耐磨地板面。

- 备注：投标时需要提供贴面理化板、柜体板材和防静电地板各一小块样品。

第三包、数码互动用电脑项目

联系人：朱老师    电话：86862882

一、学生机

- 配置：Intel G530 双核处理器，2GB DDR3内存，320GB硬盘，512M独立显卡，USB键盘、USB光电鼠标，网络同传硬盘还原保护系统，正版WIN XP/P系统,18.5英寸宽屏液晶显示器。

- 数量：86套

二、教师机

- 配置：Intel i3 2120 双核处理器，4GB DDR3内存，500GB硬盘，512M独立显卡，USB键盘、USB光电鼠标，网络同传硬盘还原保护系统，正版WIN XP/P系统,21.5英寸宽屏液晶显示器。

- 数量：2套

三、投标要求

投标报价时须写明品牌、型号、单价、数量、总价等数据。